附件：

采购需求

- 项目内容

为保障松江现有150个空气小站正常运行，发挥网格化、全覆盖区域监测，提高重点污染区域精准监管效能，实现空气质量感知更全面，拟委托第三方进行运维服务。

本运维服务项目主要内容为提供松江区内 150 个空气小站（监测参数为 CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10）设备正常运行所涉及的所有运行维护保障服务，内容包括：设备巡查、运行保障（高杆租赁、数据传输）、预防性维护、数据质量控制、故障处理及维修、数据分析与报告（数字化服务、高值预警等）、异常处置闭环（异常现场排查、污染源拍照反馈）、重大事项的技术保障和咨询等。

服务时限：2026年6月21日至2027年6月20日。

- 具体要求

1、与空气小站布设点位涉及权属方进行沟通，维护小站布点，提供小站数据传输。通过设置设备离线提醒和现场巡查，保障设备安全。

2、定期安排运维人员，开展除尘、清洗管路等维护，保证系统内各项功能正常使用。

| 维护部件 | 维护周期 | 维护内容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机、附件等 | 1次/季度 | 例行巡检 | 检查仪器工作状态、数据传输、数据有效性、站点周边状况等 |
| 传感器 | 1次/季度 | 清理传感器防护网积尘 | 高压除尘枪对准颗粒物传感器进气口进行吹扫，吹扫后确认数据是否恢复正常。 |

3、开展设备校准、移机比对和运行检查，保障数据质量。

| 校准设备 | 校准周期 | 校准参数 | 具体方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | 1次/年 | PM2.5、PM10 | 移机校准比对：150 台空气小站分批次移至松江中山站附近进行同一环境下为期7天的颗粒物质控校准。期间进行空气小站数据比对、校准、登记，完成校准后移至原点位。 |
| 整机 | 1次/年 | CO、SO2、O3、NO2 | 标准气体校准：对于 150 台空气小站 CO、SO2、O3、NO2 等气体参数使用标准气体进行现场校准，完成后记录。 |

4、按照工作要求，对需要进行布点位置调整的小站进行位置移机调整，并完成设备的位置记录、安装协调等工作。

5、提供数字化服务以满足日常空气小站远程质控和数据监管，并做好相应的维护和升级工作。数字化服务具体需满足但不限于以下功能：综合概览、环境数据、预测评估、污染防治、统计分析，其中实时数据、高值、巡检等信息满足移动查询。

| 综合概览 | 地图 | （1）显示包括监测点位信息。 （2）可显示站点历史数据。 |
| --- | --- | --- |
|  | 实况信息 | （1）显示实时空气质量信息，及相关监测指标数值排序。 （2）显示AQI、综合指数、PM2.5等指标的日监测情况。 |
|  | 监测排序 | （1）显示高值区域。 （2）显示站点监测情况。 （3）监测指标切换查询。 |
|  | 报警事件 | （1）高值报警，并能查询报警详情。 （2）不同报警事件进行提醒优先排序。 |
|  | 污染排行 | （1）监测站点查询。 （2）排序显示详情。 |
|  | 设备状态 | - 对设备运行状况进行监控。 （2）监控展示模式形象直观。 |
|  | 空气指标 | （1）结合年度目标，显示空气评价和实现情况。 |
| 环境数据 | 空气标准站数据 | - 展示标准站数据。 （2）显示站点详情。 |
|  | 空气小站实时数据 | - 展示站点的实时数据和气象参数。 （2）具有搜索功能 |
|  | 空气小站历史数据 | （1）展示站点的历史六参数据。 （2）提供搜索站点功能。 |
|  | 数据报警 | （1）展示历史报警数据。 （2）提供详情搜索。 （3）满足高值线索推送闭环。 |
|  | 风玫瑰图数据 | （1）含有监测指标。 （2）显示风向、风速信息。 （3）具有图示。 |
| 预测评估 | 溯源分析 | （1）满足以选中区域为中心，分析过去三天、今天和未来三天气团的来源方向。 （2）满足不同时段轨迹回溯。 （3）满足轨迹描述。 （4）满足轨迹回看。 |
|  | 天气情况 | （1）满足天气状况展示。 （2）满足信息查询。 |
|  | 同比分析 | （1）满足数据同比。 （2）同比中，应显示去年同期六参及AQI的改善率。 |
|  | 环比分析 | （1）展示六参及AQI环比。 （2）环比中，含有相邻月份指标改善率。 |
| 污染防治 | 污染事件跟踪 | - 展示报警事件排查情况。 - 排查流程进度展示。 - 能够信息导出整合。 |
|  | 周期任务跟踪 | - 展示巡检历史。 - 巡检任务添加。 （3）能够信息导出整合。 |
|  | 设备故障 | - 监控设备故障。 - 制定故障排查任务。 （3）能够信息导出整合。 |
| 统计 分析 | 污染日历 | （1）展示每天污染等级以及六参数超标情况。 （2）可切换查看不同月的污染月历。 （3）展示详细参数浓度。 （4）满足污染天图表可选。 （5）占比统计结果。 （6）空气质量等级多元化展示。 （7）满足不同条件选择下，首要污染物占比显示。 （8）六项污染物综指贡献占比详情分析展示。 |
|  | 历史趋势 | （1）能展示环境评价指标历史趋势变化。 （2）AQI和综指图表应可以支持单选和多选。 （3）PM10，PM2.5，SO2，NO2，CO，O3等满足多选。 |
|  | 报警分析 | （1）超标事件进行排名，展示详情。 （2）不同时间维度超标事件统计。 （3）报警时间按类型统计描述。 |

  - 数字化服务应在中标之日后50天内完成调试，10天试运行后满足需求。投标方按照需求细化数字化服务。项目试运行期后， 招标方按照招标内容和投标材料进行考核，不满足的委托方可以要求取消合同并追究相关损失。平台的维护包含日常功能展示，对平台数据审核、数据备份、平台功能维护、日志整理、数据库管理。对移动过的站点更新站点信息并对数据进行接入。对系统进行功能优化、升级；保障系统的安全性，以防网站被篡改、攻击或盗取。对于在使用中涉及的合理需要提供平台升级和优化。

## 6、数据分析

利用标准站监测数据、污染源溯源数据、气象数据等，对城市环境空气质量进行分析，下表中数量为指导性数量，可以根据平台智能化水平和工作关联性，在保障实际工作内容的情况下，对于日报，优先采取平台自动生成，对于关联性报告，优先合并分析，具体报告如下：

| 分类 |  | 内容 | 数量（份/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规分析报告 | 日报 | （1）前一天环境空气质量浓度、空气质量排名；（2）空气站点及数据变化分析。 | 365 |
|  | 周报 | （1）本周城市环境空气质量浓度，城市空气质量排名；（2）空气站点、设备空气质量数据变化情况；（3）异常数据分析；（4）本周巡检问题及处理情况汇总；（5）下一周管控措施及建议。 | 52 |
|  | 月报 | （1）分析本月城市环境空气质量综合指数及排名情况；（2）本月度环境综合指数差距分析；（3）空气站点、空气小站设备空气质量数据变化情况分析；（4）异常数据分析；（5）污染过程分析；（6）本月巡检问题及处理情况汇总；（7）下个月重点控制污染源及管控措施建议。 | 12 |
|  | 季报 | （1）分析本季度城市环境空气质量综合指数及排名情况；（2）本季度本市与本省其他城市环境综合指数差距分析；（3）空气站点、空气小站设备空气质量数据变化情况分析；（4）异常数据分析；（5）本季度巡检问题及处理情况汇总；（6）污染过程分析；（7）结合历年环境气象数据以及同期环境污染物数据，制定下季度大气污染防治行动计划及方案。 | 4 |
|  | 半年报 | （1）分析半年环境空气质量综合指数及排名情况；（2）本季度城市环境综合指数差距分析；（3）空气站点、空气小站设备空气质量数据变化情况分析；（4）异常数据分析；（5）污染过程分析；（6）半年巡检问题及处理情况汇总；（7）结合历年环境气象数据以同期环境污染物数据，制定下半年大气污染防治行动计划及方案；（8）系统半年运行状况及咨询服务情况汇报。 | 2 |
|  | 年报 | （1）分析上一年城市环境空气质量综合指数及排名情况；（2）上一年城市环境综合指数差距分析；（3）空气站点、空气小站设备空气质量数据变化情况分析；（4）异常数据统计分析；（5）污染过程分析；（6）上一年巡检问题及处理情况汇总；（7）系统本年度整体运行状况及咨询服务情况及汇报。 | 1 |
| 巡检分析报告 |  | 现场排查情况及现场照片的取证，污染事件管控措施建议及处理情况记录 | / |
| 应急事件分析报告 |  | 突发环境污染事件现场调查，现场照片取证，处理建议及管控效果评估 | / |
| 重污染天气分析报告 |  | 重污染环境空气形成及消散过程分析；利用空气小站数据对重污染过程的形成进行重点分析，并提供针对性管控措施建议；重污染天气防控预案经验总结等 | / |
| 污染来源分析报告 |  | 利用监测数据及气象等数据，对造成国/省控点数据异常升高，污染源进行解析，确定污染来源方位，并结合现场污染源情况，分析出造成空气站点数据升高的原因。 | / |

## 7、现场处置

### 7.1 日常排查

运维人员除开展设备维护巡查外，针对松江国控、市控环境空气质量自动监测站点3公里半径范围，开展污染重点排查工作，依托布设的37个空气小站（图书馆11个，岳阳站16个，中山站10个），通过推送或高值管控要求，排查人员及时前往现场（正常工作时段2个小时内响应），进行污染源的排查、拍照、拍摄录像，联系生态环境局人员进行现场处置或材料上传，形成闭环处置。该项工作自数字化服务试运行完成开始。

### 7.2 专项排查

根据采购人需求，针对突发环境污染事件、污染来源排查、重污染天气预警、异常情况、重大会议保障等，开展专项技术排查。

# 8、其他要求

## 8.1 人员及车辆要求

配备实现项目目标的人员和车辆。人员不少于4人，人员能力满足工作需求，有培训和考核材料支撑。运维和巡查车辆不少于2辆。

## 8.2 数据保密

在委托管理期间，受托方应对项目涉及内容严格保密。未经委托方同意，受托方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行，中标方须承担监测数据的保密责任。中标方应按照采购人的要求，报告和传输监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露和披露任何监测数据。涉及系统平台的处置和使用权利方为委托方。

## 8.3数据有效率目标

全面贯彻质量方针，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高网格化空气小站的运行质量，并达到以下指标：

（1）有效数据获取率≥90%；

（2）质控合格率≥90%；

（3）异常情况处理率≥90%。

## 8.4款项支付

按月考核，按季支付，第四次付款需结合项目整体验收情况（考核管理办法）。

三、其他须知事项

异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

空气小站耗材更换和运维服务项目考核管理办法

1、考核机构

考核组成员由松江区环境监测站人员组成，站长任考核组组长，分管站长任副组长，具体成员由各科室人员组成。

2、考核分值

本考核办法按月考核、每季度汇总一次，每次总分100分。

3、考核评定

（1）考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于95分(含95)的为优秀，得分在85(含85)-94分的为良好，得分在70(含70)-84分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

（2）以上各分项扣分均为扣完为止，存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。

（3）考核按月进行，下一季度初根据上季度三个月考核分数的算术平均值计算应付服务费。

4、考核罚则

（1）考核结果为优秀的，全额支付上季度服务费；

（2）考核结果为良好的，每扣一分相应扣除上季度全额服务费的千分之三（3‰）；

（3）考核结果为合格的，每扣一分相应扣除上季度全额服务费的千分之五（5‰），并由主管部门责令限期整改；

（4）考核结果为不合格的，每扣一分相应扣除上季度全额服务费的千分之十（10‰）；连续两个季度考核不合格的，根据事先甲乙双方约定的考核细则及合同，局依法追究违约责任；

（5）上述考核扣除服务费的计算方法如下：

例：某项目年度预算80万元，季度应付全额服务费为20万元，考核结果为：

① 95分，优秀，扣除服务费0元，支付全额20万元；

② 85分，良好，扣除服务费=20*3‰*10=0.6万元；

③ 70分，合格，扣除服务费=20*（3‰*10+5‰*15）=2.1万元；

④ 60分，不合格，扣除服务费=20*（3‰*10+5‰*15+10‰*10）=4.1万元。

2026年松江区空气小站运维服务评分表

考评年度    年（  季度）：  月

| 序号 | 评估 指标 | 评估 项目 | 质量标准 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时效 | 定期运维 | 现场出勤率 | 根据合同约定，每次能在固定时期内到达运维场所的不扣分；每缺少一次扣2分,10分扣完为止。 | 30 |  |  |
|  |  | 临时运维 | 服务响应速度 | 能够根据甲方要求，按时达到运维场所的不扣分；与约定时间每延后1日多扣1分，延后一周以上每次扣10分，10分扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 故障恢复 | 上门速度 | 能够在2小时内响应并在24小时达到运维场所开展工作的不扣分；在24小时内响应并在48小时内达到运维场所开展工作的扣1分，10分扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 服务质量 | 记录 | 记录完整性 | 运维方每次运维结束将运维过程、发现问题、运维内容等进行记录，运维记录不完整或未签字确认每次扣0.5分；缺少运维记录每次扣1分，10分扣完为止。 | 70 |  |  |
|  |  | 运维效率 | 运维工作高效 | 运维过程能积极与甲方沟通并能够积极解决问题的不扣分；消极怠工、不认真履行运维责任的每次扣1分，10分扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 性能测试 | 测试报告或使用人评价 | 应定期出具性能测试报告，无条件出具性能报告的应在使用人员确认后得出性能评价。有性能报告或使用人满意的不扣分，性能报告不合格或使用人不满意每次扣1分；无性能报告且无使用人评价的每次扣3分。为保障数据质量，约定PM2.5数据与环境空气自动站数据偏差±5个单位的，扣10分，偏差±10个单位的，扣20分。 |  |  |  |
|  |  | 性能维持（时间） | 设备性能持续情况 | 运维后设备性能能够在规定时间（或下一次运维期前）保持正常的不扣分；在下一次运维期前因同样问题出现故障的每次扣1分，10分扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 数字化服务效果 | 使用人评价 | 故障及时恢复、性能及时完善等，每次不满足扣5分，10分扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 数据分析 | 分析报告 | 分析报告存在错误的，每项扣1分，分析报告缺失或脱离实际情况的，每次扣5分，10分扣完为止。 |  |  |  |
| 3 | 底线原则 | / | / | 因运维人员操作失误导致设备损坏且损失较大；运维记录弄虚作假；使用配件耗材以次充好等情况，一经发现，即刻终止合同并由运维方承担相应法律责任。PM2.5数据与环境空气自动站数据严重偏差的，即刻终止合同。 | / |  |  |

检查人：                                                                  总分

2026年松江区空气小站运维服务考核得分表（ 年 月）

| 类别 | 考核评估主体一 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 松江区环境监测站 | / |
| 权重（%） | 100% | 100% |
| 考核分值 |  |  |
| 实际分值 |  |  |

使用管理部门负责人签字：                 主管部门负责人签字：                       承接主体负责人签字：

部门盖章：                               部门盖章：                                 单位盖章：

日期：                                   日期：                                     日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

- 每月考核结束后，使用管理部门收集汇总各考核评估主体分数，报主管部门备案；

3、此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。

2026年松江区空气小站运维服务（年 - 月）考核汇总表

| 月考核得分一 | 月考核得分二 | 月考核得分三 | 平均分 | 考核等次 | 支付服务费 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

使用管理部门负责人签字：                 主管部门负责人签字：                       承接主体负责人签字：

部门盖章：                               部门盖章：                                 单位盖章：

日期：                                   日期：                                     日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

- 主管部门根据本季度考核得分汇总表和考核细则，计算季度应付服务费，按照报销流程支付服务费；

3、此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）；超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 服务方案 （24分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（16-24分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-15分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审。质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分）；质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分）；质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分） |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审。服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分）；服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分）；服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分） |
| 人员配备 （20分） | 拟投入项目人员安排是否合理全面、数量充足，项目组人员参与类似相关工作经验的丰富程度；本项目人员的构成情况，人员配置满足采购需求好的（15-20分）； 人员配置基本满足采购需求的得（7-14分）；人员配置不完善的得（1-6分）。 |
| 相关业绩 （6分） | 近三年类似项目业绩（需提供合同复印件或成交通知书）每个合同得2分，最高得6分。说明：以合同签署日期或者中标通知书落款时间为准，未提供或不符合以上条件不得分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |