附件：
辐射防护服的采购需求
[bookmark: _Toc239067551]一、主要用途
1.1全封闭防护服（2套）
用于清理小活度放射废源、核应急等涉及放射性物质的场所中作业人员对核辐射、化学物质、核气溶胶的身体防护；用于可对从低到中等能量的γ辐射、X线、高和低能β粒子和α粒提供屏蔽，保护射线环境下工作人员的健康。
1.2防护背心（2件）
突发公共事件核与辐射事故现场的个人防护装备，场景包括且不限于核生化事故处置，核与辐射紧急事件处理，辐射环境检测等领域。
二、技术参数
1. 全封闭防护服
1.1配置：
防护服、面罩、活性炭呼吸器、防护靴、防护手套、密封带50米、便携背包、使用维护说明书
1.2技术参数：
▲1.2.1用料材质：钽材料，无毒、无致敏和无剌激，具有更好的散热性；
▲1.2.2胸、腹、裆采用双层材料，对 152Eu的γ射线防护效率不小于49%；
▲1.2.3四肢、背部采用单层材料，防护效率不低于 30%；
▲1.2.4断裂强度不小于 700N；撕破强度不小于 100N；
1.2.5躯干防护服采用一体式设计，无毒无刺激；
1.2.6工作温度：-30℃～70℃； 
1.2.7相对湿度：0%～99%； 
1.2.8重量：衣服≤7kg，一套（包含衣服、头罩、手套、靴子等）包装运输质量约10kg。
2. 防护背心 
2.1技术参数：
▲2.1.1用料材质：钽材料，无毒、无致敏和无剌激，具有更好的散热性；
▲2.1.2部位(胸、腹、)对130keV（或等效）的γ射线防护效率不小于80%；
2.1.3重量：衣服≤4kg。
2.1.4能够使用中性洗消剂简易去除洗消。
三、售后服务
1供货期限：合同签订后20天。
2质保期限：货物质保期一年，验收通过之日起算。
四、其他须知事项
异常低价的甄别
投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
四、响应技术偏离表
	序号
	产品名称
	采购需求技术要求
	响应货物实际技术规格
	偏离情况
	备注说明

	1
	按采购需求清单填写
	按采购需求文件中对应技术填写
	按所投产品实际技术指标填写
	正偏离或满足或负偏离
	其他需补充说明情况

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




评分标准

	序号
	评估要素
	主要评估内容
	分值

	1
	报价得分
	报价得分。报价得分＝价格分值×（基准价/报价）
	40分

	2
	类似业绩
	近三年类似项目业绩（合同或中标通知书原件扫描件，具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，不提供则不得分）每个合同得1分，最高得6分。
	6分

	3
	对项目需求的理解
	根据报价方对于采购需求及项目实际情况的理解，对本采购项目需求的理解准确到位，对采购项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，措施科学全面，得14-18分；对采购项目需求的理解基本准确，对采购项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性，措施基本合理，得7-13分；对采购项目需求不够理解，对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性，措施不具体，错误较多，得1-6分。未提供相应内容得0分。
	18分

	4
	产品的参数
	根据所提供的产品功能及特点、产品性能、产品资料与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购需求要求，产品资料是否详细完整等进行综合评审。产品资料详细完整，产品性能完全满足采购需求，投标产品功能和特点的描述清晰准确，综合性能出色（先进性、兼容性、可扩展性等），得16-20分；产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完整，少量性能指标不满足采购需求，但不影响主要功能的，得10-15分；产品资料内容缺漏，所选用产品有多处性能指标低于采购需求，并影响到主要功能的，得5-9分；产品资料内容有很多缺漏，所选用产品大量性能指标不满足采购需求，并严重影响到主要功能的，得1-4分。未提供相应内容得0分。
	20分

	5
	重要指标响应程度
	技术参数要求中标“▲”项为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证，每满足一项满足并提供相关证明材料的，加2分，最高得12分。
	12分

	6
	售后服务
	[bookmark: _GoBack]根据所提供的产品详细配备清单清晰，固定售后服务情况及时，配套服务方案完善的得3-4分；产品详细配备清单不全、固定售后服务情况有欠缺，配套服务方案的情况不完善的得1-2分；无相关配置清单、售后相应、配套服务的得0分。
	4分





五、合同主要服务条款
辐射防护服的采购合同
甲方（买方）：上市松江区环境监测站
地址：上海市松江区中辰路288号
电话：
联系人：

乙方（卖方）：
地址：
电话：
联系人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
 1.乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：
 1.1乙方所提供的 辐射防护服（全封闭防护服和防护背心各2套） 其来源应符合国家的有关规定，供货清单详见附件。
2. 合同价格
本合同价格为            元整。
    乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。
3．质量标准和要求
3.1乙方所提供的设备质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3.2产品质保期一年，验收通过之日起算。
4．验收
4.1服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行验收。
4.2如果属于乙方原因致使货物未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至货物完全符合验收标准。
4.3如果属于甲方原因致使货物未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
4.4甲方根据合同的规定对货物验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。
5．付款
5.1本合同以人民币付款（单位：          元）。
5.2本合同款项按照以下方式支付。
5.2.1付款内容：合同签订后支付30%，货到通过验收后支付剩余70%尾款。
6.保密义务
乙方在向甲方提供服务过程中，对其获知的各类资料和信息，包括但不限于涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的技术资料、数据信息等资料和信息，承担保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式提供或披露给第三方。如乙方提供服务过程中涉及上述资料信息使用的，乙方应当按照甲方规定的使用用途和方式，正当、合理、审慎地使用涉及保密义务的资料和信息。
7.违约金或者损失赔偿额的计算方法
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》合同编的有关条款规定，承担违约责任。
（一）合同生效后，甲方不得无故终止合同履行。若甲方执意终止合同，应按乙方已开展的实际工作量支付乙方费用。若该费用低于本合同总额20%，按合同报酬总额20%计。实际工作量乙方给出书面说明和相关依据。
（二）合同生效后，乙方不得无故中途解除合同；若乙方执意解除合同，应全额退还甲方支付的费用。若该费用低于本合同总额20%，按合同报酬总额20%计。
（三）其它：
1.甲、乙双方应认真履行合同，由于某一方的故意或过失使合同不能履行或造成其它后果的，由违约方承担相应责任；如在项目实施过程中，乙方违约情节严重，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，遭受不可抗力影响的一方应采取积极的措施，并向另一方书面说明，就此情况下造成的合同延期履行、中止或提前终止，甲、乙双方均不承担责任。如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.为贯彻落实廉政要求，维护采购结果的公正性，保证合同顺利履行，乙方在本项目中需按照《廉洁履约承诺书》相关要求严格约束自身行为，遵守廉洁承诺为本合同履行不可分割的一部分。若乙方违背上述条款，甲方有权视情节轻重，扣除相应合同款项或者单方解除合同并要求乙方对合同解除给甲方造成的损失进行赔偿。
8.解决合同纠纷的方式
在履行本合同过程中发生争议，当事人双方可以协商，通过和解或者调解解决。当事人不愿协商、和解、调解或者和解、调解不成，采用以下第（二）种方式解决。
双方同意由   /   仲裁委员会仲裁。
（二）向人民法院起诉，约定  ②  人民法院管辖。
①被告住所地  ②合同履行地  ③合同签订地  ④原告住所地  ⑤标的物所在地
9.其它条款
1.本合同全部附件为合同的组成部分，经过招投标的项目，招投标文件视为合同的一部分，并与合同一起阅读和解释。
2项目款应实行专款专用，并符合财政相关管理规定。
3.本合同经合同各方盖章后生效。本合同有未尽事宜或合同生效后，合同履行的基础条件发生重大变更的，可由双方协商并通过签订补充合同的方式对相关内容予以变更确认。
4.本合同一式  四  份，并且从合同签订日期起生效。
   上述条款未尽事宜，双方协商解决。

签约各方：
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或授权委托人（签章）：

	法定代表人或授权委托人（签章）：


	合同签订地点：上海松江
	合同签订地点：上海松江

	日期：
	日期：




附件：货物清单
