附件

2026年度现场监测仪器设备运维服务项目需求

一、项目概况

为了保障实现场监测仪器设备处于良好的运行状态，保证现场监测工作正常开展，需要购买现场监测仪器设备的维护服务。本次运维设备共89台，运维设备清单详见下表。

服务周期为2026年1月1日-2026年12月31日。

二、服务内容

▲1. 为保证现场监测仪器设备始终保持稳定正常的工作状态，确保松江区日常监督监测和应急监测工作顺利开展，并确保数据准确有效，针对现场监测重要仪器设备进行专业保养。服务期内须上海当地有本地化专业运维保养队伍，具有环境检验检测机机构现场监测设备运维保养工作经验、充足的备品备件渠道，提供固定的运维联系人员和7×24小时技术服务支持，应急状态下需提供紧急技术服务支持。

▲2. 报价方必须提供维保服务组织实施方案，包括维保服务的组织、联系和协调、记录和报告、验收与确认；工程师进行维护和维修工作，每次必须填写维护报告或维修记录单，详细记录工作过程，由甲方签字认可。

▲3. 报价方（服务周期为：2026年1月1日-2026年12月31日）需按要求提供相应的预防性保养服务，制定详细的运维计划和方案；预防性维护保养主要提供设备的清洁及保养，其目的是排除设备在长期使用过程中所产生的故障隐患，并确保设备运行状态恢复到一个较好的水平；服务内容应详细列明，如设备清洁保养、主机功能测试、更换耗材和故障零配件与维修保养服务跟踪、提供期间核查报告（附表：序号1-24设备）等。

▲4. 报价方需提供不限次数的故障性维修服务，并提供详细的应急保障技术服务方案，突发事件或紧急监测任务时设备故障，技术人员需在4小时内赶到现场对仪器故障进行诊断和排除，并在48小时内修复，无法在48小时内修复的需提供书面情况说明，并制定进一步维修计划，明确时间节点。进口产品特殊备件无库存或其他特殊情况需书面报告；报价方提供维护保养和维修服务后，应进行性能测试，确保仪器技术指标达到原厂合格标准，并提供相关性能测试报告提交甲方。

▲5. 报价方需在甲方遇到重大事项期间提供不间断的技术服务保障，确保仪器处于正常状态，直至事项结束；报价方需在甲方监测能力建设及提升过程中提供相应的技术支持，辅助甲方顺利完成能力建设。

6. 报价方需提供详细的年度培训方案，并开展不少于2次的现场专项培训。

7. 年度运维应包含所有设备的整体维护，承担与运维服务相关的所有合理费用，其中包括工时费、差旅费、运维费用等。不包含日常维护保养耗材配件、单次维护/维修所需更换的备品备件等；由采购人非正常因素造成设备损坏的，经采购人确认维修费用另计；设备日常运行易耗材的费用另计。

7.报价方必须明确针对本项目实施组织机构，包括项目经理、项目组人员职责分工、姓名、年龄、学历职称、从业经验和业绩说明；提供运维服务提供服务工程师的专用电话号码和24小时服务热线。

8.报价方需在运维期间定期对设备清单进行核实和完善，确保设备数量和情况等信息完整准确并在检定有效期内。

9. 提供年度运维报告，对全年运维情况、仪器状态、备品备件耗材更换情况和维修情况进行汇总分析，并对存在的问题进行分析建议，制定改进新年度的整改计划。

10.付款方式：分四次支付，每季度考核后支付一次费用，平均支付。

上述需求中带“▲”号条款为重要条款，报价方须逐条逐项进行实质性响应，严重偏离将导致降低评分。

附表：2026年度现场仪器设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量（台） | 运维 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D | 4 | 12 |
| 2 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | 12 | 12 |
| 3 | 智能真空箱气体采样器 | 崂应2080B | 4 | 12 |
| 4 | 空气/智能TSP综合采样器（02代） | 崂应2050型 | 4 | 12 |
| 5 | 威乐烟气分析仪 | F550CI | 3 | 12 |
| 6 | 多功能声级计 | AWA6228 | 6 | 12 |
|  |  | AWA5688 | 2 | 12 |
|  |  | AHAI6256-1 | 1 | 12 |
|  |  | AWA5680 | 2 | 12 |
| 7 | 环境振动分析仪 | AWA6256B型 | 1 | 12 |
| 8 | 油气回收系统多参数检测仪 | 7003型 | 1 | 12 |
| 9 | 透射式烟度计 | AVL DiSmoke 4000 | 1 | 12 |
| 10 | PH计 | PHBJ-260F | 5 | 12 |
| 11 | 智能大流量TSP（PM10)采样器 | 恒达ZC-Q1000 | 1 | 12 |
| 12 | YSI多参数水质仪 | pro plus/pro Quatro | 5 | 12 |
| 13 | x、r辐射量剂监测仪 | AtomtexAT1123 | 3 | 12 |
| 14 | 核与辐射安全监测设备 | NBM550+EFP6092 | 1 | 4 |
| 15 | 电磁辐射分析仪(NBM550) | NBM550+EFP6092 | 1 | 4 |
| 16 | α、β表面污染仪器 | BETHOLD LB124 | 1 | 4 |
| 17 | 选频式电磁符石监测仪器 （配全向探头) | 森馥 T-1062/SRF-06 | 1 | 12 |
| 18 | 电磁辐射分析仪（配探头） | 森馥 1Hz-100KHz | 1 | 4 |
| 19 | 探头(EHP50D) | 探头 | 1 | 4 |
| 20 | 多功能辐射测量仪器(FH40GL-10配全向探头) | THERMO FH40G-L10 | 1 | 4 |
| 21 | 浊度仪 | HACH2100Q | 5 | 12 |
| 22 | APSA-5型降水自动监测仪 | APSA-5型 | 1 | 12 |
| 23 | 机动车遥感测试仪 | YC1001 | 1 | 2 |
| 24 | 电子天平 FA1204B | / | 1 | 4 |
| 25 | 恒温恒湿全自动称重系统 | JHX-RT-CZ24 | 1 | 2 |
| 26 | X、R辐射剂量当量率仪长杆探头 | FHZ612-10 FH40TG | 1 | 4 |
| 27 | 宽量巡测仪r射线探头 | thermo FHZ672E-10 | 1 | 4 |
| 28 | 土壤重金属快速检测仪 | / | 1 | 2 |
| 29 | 便携式气-质联用仪 | / | 1 | 4 |
| 30 | 傅立叶红外气体测试仪 | / | 1 | 2 |
| 31 | DeltaTox-II生物毒性检测仪 | / | 1 | 4 |
| 32 | 拉曼傅里叶红外线检测仪 | / | 1 | 2 |
| 33 | 多参数便携式比色仪DR900 (带消解仪） | / | 1 | 2 |
| 34 | 便携式分光光计DR1900 | / | 1 | 2 |
| 35 | 自动便携式红外测油仪 | / | 1 | 4 |
| 36 | 便携式水质重金属检测仪 | / | 1 | 4 |
| 37 | 核素识别仪 | RIIDEye | 1 | 2 |
| 38 | 便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪 | 6150AD6-H | 1 | 4 |
| 39 | X、γ个人剂量当量（率）监测仪 | BG2020型 | 3 | 4 |
| 40 | 多功能气体报警仪 | POLI | 1 | 2 |
| 41 | 余氯监测仪 | HACH CHLORINE | 1 | 2 |
| 共计 |  |  | 89 | 314 |

  - 评分标准：

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）；超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 企业综合实力 （5分） | 根据投标人综合服务能力，信誉程度、相关部门颁发的各类证明文件等对投标人进行综合评分，优良得4-5分，较好得2-3分，一般得1分。 |
| 服务响应 （5分） | 服务内容响应情况带“▲”号条款为重要条款，报价方须逐条逐项进行实质性响应，每偏离1条扣1分（共5分）。 |
| 服务方案 （40分） | 根据供应商提供的运维服务内容，包括但不限于巡检、维护内容、零部件更换、校准等进行打分。报价文件完整、内容齐全，技术方案有针对性，并切合实际保证措施完善，可操作性强好的，好的得27-40分，较好得13-26分，一般得1-12分。 |
| 应急预案 （5分） | 根据投标人提供的应急预案，应急响应时间情况进行综合评审。 应急预案可实施性针对性强、应急响应时间完全满足或优于询价文件要求，得4-5分；较好得2-3分；一般得1分。 |
| 人员配备 （15分） | 拟投入本项目的人员数量、测评人员配备、主要管理人员、近3年从事类似服务项目经验和业绩、各类人员数量和专业素质等。队伍建设合理、满足任务需求，人员配备优良得11-15分，较好得6-10分，一般得1-5分。 |
| 相关业绩 （10分） | 投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章，不提供则不得分）每提供1个得2分，满分10分，未提供的得0分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |