附件：

采购需求
一、概述

本项目需采购一台超高效液相色谱仪，主要对松江区农业取水口附近水体除草剂开展监测，监测项目为水中草甘膦、草铵膦和甲嘧磺隆，并能够开展新污染物开发。具备自动进样器，可降温柱温箱，二极管检测器，荧光检测器，自动阀切换及相应的管路升级系统。系统需具备良好的兼容性与扩展性，能够适应不同领域的分析任务，包括但不限于甲嘧磺隆、草铵膦、草甘膦分析等。整机设计需符合人体工学，操作便捷，维护简单，软件界面友好。

二、技术需求

（一）仪器核心参数

★1.符合标准《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》（HJ 1071-2019）和《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》（HJ 1018-2019）要求的仪器基本参数。

2.泵通道配置：4通道，自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；

3.流量范围：0.001-10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

★4.最大压力：70Mpa或者以上；

5流量精密度：<0.05% RSD 或 <0.01 min SD

6.自动进样器

6.1样品瓶位：样品瓶位数≥200位，样品瓶体积：1.5mL；

★6.2最大耐压：70Mpa 及以上； 

6.3可调系统梯度延迟体积范围：0-230uL连续可调（最小可调单位1uL）

7.可降温独立柱温箱

★7.1温控范围：5-85℃；温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.05℃；

7.2自动切换色谱柱：要求内置2个二位六通阀，同时配有可同时接4根色谱柱的管路，实现自动阀切换色谱柱，用于多种方法自动开发；

8.二极管阵列检测器

8.1二极管数：大于或者等于1024，带光谱全扫描

8.2波长范围：190-800nm波长准确度：±1nm，波长精密度：±0.1nm

8.3通道数：8+3D UV 光谱扫描，数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz

8.4噪声：<±6µAU在254nm，漂移：<1mAU/h在254nm

9.荧光检测器：

9.1波长准确度：±2nm，波长精密度：±0.2nm

9.2最大数据采集频率：100Hz

以上参数按照评分细则提供产品资料，标★参数必须提供包括但不限于彩页、说明书、合格证等材料并加盖公章。
（二）软件及数据处理：

1.原装品牌计算机和品牌激光打印机，用于仪器软件安装和数据处理打印。并包含正版授权操作系统和软件，预装办公软件。
2.软件：正版授权仪器配套操作软件。功能包括但不限于智能积分功能、曲线编制功能等。

（三）仪器清单

系统基座1台、泵1台、自动进样器1台、柱温箱1台、二极管阵列检测器1台，荧光检测器1台、仪器控制软件等，包含色谱耗材：2 mL进样瓶与瓶盖500套、对应分析水中草甘膦、草铵膦和甲嘧磺隆的色谱柱3根。
三、服务要求

1.安装与验收：供应商需提供现场安装调试服务。仪器需通过专业部门鉴定，供应商需提供仪器计量鉴定证书。并完成水中草甘膦、草铵膦和甲嘧磺隆等方法的建立，通过质控样验证，验收完成。
2.培训支持：提供不少于2次现场培训，内容涵盖仪器操作、方法建立、日常维护、故障排查及软件高级功能应用，确保技术人员独立操作。

3.售后保障：整机质保期≥1年，响应时间≤24小时，一般问题48小时内解决，重大故障提供备用机支持。质保期内免费提供软件升级与应用技术支持。

4.文件交付：提供完整的技术手册、操作说明书、维护指南、备件清单及原厂合格证明文件，所有文档需为中文或中英文对照版本。

5.交付日期：合同签订后30天交货。

四、其他须知事项

异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
五、响应技术偏离表

	序号
	产品名称
	采购需求技术要求
	响应货物实际技术规格
	偏离情况
	备注说明

	1
	按采购需求清单填写
	按采购需求文件中对应技术填写
	按所投产品实际技术指标填写
	正偏离或满足或负偏离
	其他需补充说明情况

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	序号
	评审内容
	评分细则

	1
	报价得分

（20分）
	报价得分=20×（评审基准价/最终报价），超过最高限价金额的投标为无效投标；

	2
	类似业绩

（5分）
	近三年类似项目业绩（合同或中标通知书原件扫描件，具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，不提供则不得分）每个合同得1分，最高得5分。

	3
	设备的参数

（19分）
	根据所提供的产品功能及特点、产品性能、产品资料（除“★”重要指标外的其他技术参数）与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购需求要求，产品资料是否详细完整等进行综合评审。产品资料详细完整，产品性能完全满足采购需求，投标产品功能和特点的描述清晰准确，综合性能出色（先进性、兼容性、可扩展性等），得16-19分；产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完整，少量性能指标不满足采购需求，但不影响主要功能的，得12-15分；产品资料内容缺漏，所选用产品有多处性能指标低于采购需求，并影响到主要功能的，得8-11分；产品资料内容有很多缺漏，所选用产品大量性能指标不满足采购需求，并严重影响到主要功能的，得5-7分。注：如有下述情况的，本小项得5分：投标人未按要求在技术偏离表中提供所投产品的型号或规格、准确的规格参数，并根据正负偏离情况标注页码及参数偏离情况说明的。

	4
	重要指标响应程度

（8分）
	技术参数要求中标“★”项为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证，每有一项不满足或未提供相关证明材料的，扣2分，扣完为止，全部满足得8分。注：如有下述情况的，本小项得0分：未按要求在技术偏离表中提供所投产品的型号或规格、准确的规格参数，未根据正负偏离情况标注页码及参数偏离情况说明的。

	5
	实施方案

（24分）
	根据报价文件提供的项目管理、安装就位方案及交货进度、安装调试周期情况、人员安排、质量保障措施、安全文明措施、等进行综合评审。针对本项目提供项目管理、时间进度、人员组织、质量及安全文明保障措施、组织设计方案等有关措施的描述详尽、合理的，得17-24分；提供的项目管理、时间进度、人员组织、质量及安全文明保障措施、组织设计方案等有关措施描述基本符合项目情况、合理的，得8-16分；提供的项目管理、时间进度、人员组织、质量及安全文明保障措施、组织设计方案等有关措施的描述一般或有缺漏，不能完全按要求完成的，得1-7分。未提供得0分

	6
	售后服务方案

（24分）
	质保期内对设备提供的质量保证、软件功能更新、硬件设备故障更换（非人为原因）、设备运行维护培训等：各项服务内容完善、具体运维服务实施方案与措施强尽，培训计划合理，得 17-24分；各项服务内容一般、具体运维服务实施方案与措施有描述，但有所欠缺，培训方案简单或存在不足，得8-16分；各项服务内容缺失、具体运维服务实施方案与措施不完备较多，未提供任何方案或完全不匹配实际情况，得1-7 分；无任何服务内容、运维方案、培训方案，得0分。


