附件：     一台X、γ辐射周围剂量当量率仪的采购需求

1.配置

1.1主机1台；

1.2 X、γ辐射剂量率探测器1个；

1.3便携箱1个；

1.4连接线缆1套；

1.5计量院检定证书1套。

2.技术参数

2.1主机参数要求

2.1.1探测器类型：GM管；

2.1.2可同时测量实时剂量率、平均剂量率、最大剂量率以及累积剂量；

2.1.3剂量/剂量率双重报警，报警阈值可调；

2.1.4显示：工业OLED显示屏，暗光线或强光下都可清晰显示；

2.1.5数据存储：大容量数据存储，可存储超过5000组历史数据；

2.1.6通讯：RS485通讯接口，可远距离进行数据传输和历史数据提取；

2.1.7性能试验：按照JJG 521-2006《环境监测用X、γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪》检定规程要求完成剂量率试验，剂量率误差小于±10%（提供第三方测试报告证明文件）；

2.1.8带有存储模块，具有数据存储和下载分析软件功能。

2.2.环境X、γ 剂量率探测器参数要求

2.2.1★探头类型：≥3”×3”，密度：1.032g/cm²，圆柱形有机塑料闪烁体；

2.2.2测量类型：周围剂量当量H*(10)；

2.2.3测量范围：1nSv/h～99.9uSv/h(数字）；

2.2.4数字剂量范围：0.00 μSv ～ 999 μSv；

2.2.5能量范围：20keV～7MeV（需提供第三方有效证明）；

2.2.6★保护盖可取下来，取下保护盖之后对X射线的响应更好；

2.2.7仪器固有本底：≤1nSv/h；

2.2.8过载：超量程显示至5 mSv/h；

2.2.9剂量率测量线性：典型值±5%，最大±10%（Cs-137校准）；

2.2.10防护等级：不低于IP66。

3.验收要求及售后要求

3.1合同签订后60天内到货，检定验收通过后一次性付款。

3.2质保期：设备验收合格后1年。

3.3质保期内对设备提供免费的运维服务，免费的质量保证、软件功能更新、硬件设备故障更换（非人为原因）、设备运行维护培训。

打“★”为必须满足项。

| 序号 | 评审内容 | 主要评估内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 | 报价得分＝价格分值×（基准价/最后报价） | 80 |
| 2 | 技术得分 | 根据产品配置技术性能，响应产品技术情况；安装调试方案、进度计划及措施，安装质量保证措施；售后服务体系，保修期、保修响应时间的长短、产品维护方式和时间、备件支持等进行综合评分。优的得14-20分，一般的得6-13分，差的得6-0分 | 20 |