附件：

便携式全自动紫外分光测油仪采购需求

一、技术要求

设备用途：测定原理参照HJ970-2018 水质 石油类测定 紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水中石油类的应急监测；

1、性能要求：

1.1、★设备须一体化设计（采样瓶、试剂瓶、废液瓶、萃取装置和分析装置均集成在一个仪器箱内），可保障仪器和光学系统的稳定性；

1.2、★设备应具有抗振性能，可在监测车行驶状态下工作（需提供箱体第三方可溯源抗振等级检测报告复印件）；

1.3、★设备应具有不低于IP67的防水性能，外箱一体式注塑成型无缝隙及开口（需提供箱体高低温、跌落、盐雾、浸泡等合格第三方可溯源检测报告复印件）；

1.4、设备一键式全自动操作，应具有样品体积自动测量、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成功能；

1.5、设备不得采用液面接触方式测量水样体积，避免样品之间交叉污染（需提供水样体积探测器实物照片证明）；

1.6、设备应具备自动清洗功能，样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰；

1.7、设备应配备有不少于2根硅酸镁柱，检测到当前使用的硅酸镁吸附柱剩余吸附量不足时，仪器自动切换至备用硅酸镁吸附柱（提供硅酸镁吸附柱实物安装照片证明）；

1.8、★设备应具备废液自动分离功能，废正己烷试剂和废水样分别自动进入不同废液瓶，两者完全分离（提供废试剂管和废水管位置实物安装照片证明）；

1.9、仪器自带有破乳功能，可自动处理乳化水样；

1.10、可对仪器进行远程测量、监控、调取数据等操作；

1.11、★设备应配置有不小于10英寸触摸屏的手操器，手操器与仪器无需通过线缆连接，避免线缆影响实验操作；

1.12、设备须内置有锂电池，并具有交直流两用功能，可野外应急监测连续长时间使用；

1.13、可使用市售常见棕色广口玻璃瓶，使用同一样品瓶完成采样、样品体积测量及样品萃取，无需使用其他装置；

1.14、设备可根据需要后期升级北斗定位系统；

1.15、分析软件具备自动分析、计算功能，可手动操作各测试步骤；单次可设置多个样品的类型、名称、样品体积、添加试剂体积、测量次数等信息，开始运行后按照设定顺序逐个进行测量；

1.16、标准曲线：制作标准曲线时只需要放入曲线最高点浓度的标准溶液，仪器自动配置其他浓度标准溶液，测量完成后软件自动完成曲线拟合，并显示线性公式及相关系数（提供仪器标准曲线制作界面、曲线线性公式及相关系数显示界面照片证明）；

1.17、★内置多通阀应保证可长期连续使用（提供原厂盖章的多通阀不少于1000万次切换寿命证明报告复印件）

1.18、可现场打印监测数据，支持U盘导出数据，分析数据为不可修改格式；

1.19、设备应具备数据传输功能，须配置数据上传接口，可将数据传输至应急监测指挥调度系统；

1.20、仪器配置

| 便携式全自动紫外分光测油仪主机（内置锂电池、手持式操作单元、分析单元、萃取单元） | 1套 |
| --- | --- |
| 样品瓶 | 2个 |
| 硅酸镁柱 | 2根 |
| 比色皿 | 1只 |
| 废液瓶 | 1个 |
| 质控样 | 1支 |
| 标样 | 1支 |
| 调试工具 | 1套 |

二、主要技术指标

1.1、萃取试剂：正己烷；

1.2、校正方法：标准曲线；

1.3、测试波长：225nm；

1.4、测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）；

1.5、分 辨 率：0.001mg/L；

1.6、检 出 限：0.01mg/L；

1.7、重 现 性：RSD＜2%；

1.8、准 确 度：＜±2%；

1.9、线性系数：≥0.9999；

1.10、完成一条标准曲线时间：＜12分钟

1.11、水样体积：10-500毫升；

1.12、测试时间：≤10分钟/样品；

1.13、★整体重量（含锂电池、手持式操作单元、分析单元和萃取单元等所有部件）≤15kg；

1.14、锂电池可连续工作时长：≥2小时；

1.15、设备箱体防护等级：≥IP67；

- 交货期限及付款方式

- 合同签订后60天内到货

- 考核及支付方式：检定验收通过后一次性付款

四、技术服务要求：

1、安装验收：供方严格按照招标文件要求提供运输、设备安装、调试、验收，直至移交给用户使用的工作和相关服务。

2、质保期：供方提供一年的免费质保期。质量保证期由最终验收合格之日起计算。

3、培训：供方提供在用户单位现场进行操作培训的服务。内容包括，仪器的基本原理、操作和日常维护课程，安装现场对使用人员2人以上进行培训直至掌握为止。

4、技术服务：在产品质保期内，由于仪器设备自身质量问题或遇非人为因素（自然灾害等不可抗力因素除外）造成仪器不能正常工作（因用户使用不当造成的故障除外），供应商在收到用户通知后，24小时内响应，72小时内提出解决方案，进行免费维修或免费更换零配件。若因出现质量问题无法维修，则提供免费备件更换。

带“★”号条款为重要条款，报价方需作出实质性响应，对任意一项未作出实质性响应，其报价将被做无效处理。

评分细则（100分）

| 序号 | 评审内容 | 主要评估内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 报价得分＝价格分值×（基准价/最后报价） | 40 |
| 2 | 产品质量及技术性能 | 根据产品配置技术性能符合采购文件“项目需求”的程度进行综合评定，主要对响应产品技术性能响应情况、产品配置合理性等进行综合评分，每偏离一项，扣0.5分。 | 20 |
| 3 | 安装调试方案 | 根据安装调试方案的完整性、针对性和可行性，安装调试的进度计划及措施的科学合理性，安装质量保证措施的可靠性进行评分。优秀得8～10分，一般得4～7分，较差1～3分，完全偏离本项目得0分。 | 10 |
| 4 | 类似项目业绩 | 企业近三年来，类似供货业绩每提供一项得2分，最多得10分。所提供的的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息，否则业绩无效。 | 10 |
| 5 | 质量保证措施 | 针对本项目的质量保证措施、安全文明施工等措施及技术手段。优的得7-10分，一般的得4-6分，差的得0-3分 | 10 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务体系，本地区设专业服务机构，售后服务承诺的程度（保修期、保修响应时间的长短、产品维护方式和时间、备件支持等）。优的得7-10分，一般的得4-6分， 差的得0-3分 | 10 |