附件：
智能净气型存储柜的采购需求

[bookmark: _Toc239067551]一、主要用途
智能净气型存储柜用于放置实验室内使用的腐蚀性液体、毒性化学品等，如强酸强碱、易挥发的三氯甲烷、甲醇等试剂，通过活性炭吸附的方式处理挥发出来的有害气体，保障实验人员身体健康。
二、技术参数
1、智能净气型存储柜专为有毒有害化学品存储而设计，遵循《中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T 385-2012》。
2、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，且耐腐蚀和湿气的影响。
3、门板：主要材质≥4mm亚克力板。
4、层板：一体成型PP托盘，抗酸碱，高度可调，每个托盘防渗漏量不小于4L。挂钩：采用一体成型PC透明材质，具有较强的耐腐蚀性，承重超120kg/㎡。
5、锁具：采用非接触式射频门禁读卡器，自带卡配置功能，可设置单双人开锁；灵活配置读卡器参数，实现卡片密钥、卡号输出格式、NFC模式等，可提供WG26/WG34/WG66、TTL、RS232、RS485等通讯接口。
6、刷卡数据可与试剂管理系统进行联动，高效实现化学品管理功能。
7、不小于5英寸屏幕显示，控制系统软件实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数。
8、风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速。
9、当门开启时，风机转速自动加大，保证在开门状态下控制柜内气体不泄露。
10、根据化学品存储过程中的重大安全管理及提醒，未关门会产生重大安全隐患，需具备未关门提醒功能，实时提醒随手关门确保化学品存储安全。
11、过滤器饱和报警系统：配有双层过滤器，VOC探头，监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。
12、性能稳定，超静音，无火花静电。
13、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体、酸性气体和粒子粉末，吸附能力强。分子过滤器由分子筛和活性炭配比而成。
▲14、过滤系统中原材料需包含分子筛，碘吸附值参照相关检测标准，碘值应达到≥214mg/g，比表面积参照GB/T 7702.20-2025检测标准，比表面积应达到≥304㎡/g。（须提供检测报告证明材料）
▲15、针对气体过滤器额定吸附量，应符合JG/T 385-2012规定的额定吸附量要求，其中包含硫酸吸附量≥1674g，硝酸吸附量≥1608g，乙酸吸附量≥1610g，甲酸吸附量≥1235g，乙醇吸附量≥220g，甲醇吸附量≥50g，正丁醇吸附量≥1400g，四氢呋喃吸附量≥870g（须提供检测报告证明材料）
16、提供接口，支持第三方平台对接功能。
17、参数配置：
17.1、智能净气型存储柜
外部尺寸不小于：800*540*1960mm，
内部尺寸不小于：790*450*1490mm，
过滤器尺寸不小于：370*390*50mm，
初效过滤器尺寸不小于：370*390*20mm，
空气处理量不小于：230m³/h，
柜内体积不小于：0.55m³，
存储容量不小于：160瓶（500ml），
锁具：智能刷卡锁，
17.2、过滤器不小于：2组，
17.3、初效过滤器不小于：1个，
17.4、风机不小于：1个，
17.5、控制系统：1套，
17.6、VOC报警系统：1个，
17.7、温湿度报警系统：1套，
[bookmark: _GoBack]17.8、电源线：1根，
三.售后服务
1供货期限：合同签订后20天。
2质保：设备质保期一年，验收通过之日起算，并提供一年活性炭更换服务。
3售后：
(1)响应时间：在接到用户电话或书面通知后2小时内给予答复，紧急问题应在24小时内抵达现场。
(2)技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。
(3)对用户仪器操作人员提供免费的操作及现场维护培训。
三、其他须知事项
异常低价的甄别
投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
四、响应技术偏离表
	序号
	产品名称
	采购需求技术要求
	响应货物实际技术规格
	偏离情况
	备注说明

	1
	按采购需求清单填写
	按采购需求文件中对应技术填写
	按所投产品实际技术指标填写
	正偏离或满足或负偏离
	其他需补充说明情况

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




评分标准

	序号
	评估要素
	主要评估内容
	分值

	1
	报价得分
	报价得分。报价得分＝价格分值×（基准价/报价）×20%×100
	20分

	2
	类似业绩
	近三年类似项目业绩（合同或中标通知书原件扫描件，具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，不提供则不得分）每个合同得1分，最高得6分。
	6分

	3
	对项目需求的理解
	根据报价方对于采购需求及项目实际情况的理解，对本采购项目需求的理解准确到位，对采购项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，措施科学全面，得14-20分；对采购项目需求的理解基本准确，对采购项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性，措施基本合理，得7-13分；对采购项目需求不够理解，对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性，措施不具体，错误较多，得 1-6分。未提供相应内容的不得分。
	20分

	4
	设备的参数
	根据所提供的产品功能及特点、产品性能、产品资料（除“*”重要指标外的其他技术参数）与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购需求要求，产品资料是否详细完整等进行综合评审。产品资料详细完整，产品性能完全满足采购需求，投标产品功能和特点的描述清晰准确，综合性能出色（先进性、兼容性、可扩展性等），得22-28分；产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完整，少量性能指标不满足采购需求，但不影响主要功能的，得15-21分；产品资料内容缺漏，所选用产品有多处性能指标低于采购需求，并影响到主要功能的，得8-14分；产品资料内容有很多缺漏，所选用产品大量性能指标不满足采购需求，并严重影响到主要功能的，得1-7分。
	28分

	5
	重要指标响应程度
	技术参数要求中标“▲”项为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证，每有一项不满足或未提供相关证明材料的，扣2分，扣完为止，全部满足得4分。
	4分

	6
	售后服
务
	根据所提供的产品详细配备清单清晰，固定售后服务情况、产品保修响应时间、到场时间及时，配套服务方案完善的得5-6分；产品详细配备清单不全、固定售后服务情况、产品保修响应时间、到场时间欠缺，配套服务方案的情况不完善的得3-4分；产品详细配备清单缺失、固定售后服务情况、产品保修响应时间、到场时间无法保障，配套服务方案欠缺的得1-2分；无相关配置清单、售后相应、配套服务的得0分。
	 6分

	7
	质保期满后维保服务方案
	质保期内对设备提供的质量保证、软件功能更新、硬件设备故障更换（非人为原因）、备品备件报价情况、设备运行维护培训等：各项服务内容完善、具体运维服务实施方案与措施强尽，报价文件编制完整性很合理的得6-8分；各项服务内容一般、具体运维服务实施方案与措施有描述，但有所欠缺，报价文件编制完整性基本符合的得3-5分；各项服务内容缺失、具体运维服务实施方案与措施不完备较多，报价文件编制没有准对本项目要求的得1-2 分；无方案 得0分。
	 8分

	8
	安装调试验收及培训
	产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装的情况，调试方法、程序及关键点，产品验收方案的合理性和完整性，对提供操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务。到货、验收方案详尽，培训方案，技术咨询充分得6-8分；到货、验收方案，培训方案，技术咨询一般得3-5分；到货、验收方案，培训方案，技术咨询欠缺、简单得1-2分。未提供得0分
	 8分





五、合同主要服务条款
智能净气型存储柜采购合同
甲方（买方）：上市松江区环境监测站
地址：上海市松江区中辰路288号
电话：
联系人：

乙方（卖方）：
地址：
电话：
联系人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
 1.乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：
 1.1乙方所提供的 智能净气型存储柜  其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。
2. 合同价格、服务地点和服务期限
2.1合同价格
    本合同价格为            元整。
    乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。           
3．质量标准和要求
3.1乙方所提供的设备质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3.2设备质保期一年，验收通过之日起算。
4．验收
4.1服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行验收。
4.2如果属于乙方原因致使货物未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至货物完全符合验收标准。
4.3如果属于甲方原因致使货物未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
4.4甲方根据合同的规定对货物验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。
5．付款
5.1本合同以人民币付款（单位：          元）。
5.2本合同款项按照以下方式支付。
5.2.1付款内容： 货到通过验收后一次性付清全款
6.保密义务
乙方在向甲方提供服务过程中，对其获知的各类资料和信息，包括但不限于涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的技术资料、数据信息等资料和信息，承担保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式提供或披露给第三方。如乙方提供服务过程中涉及上述资料信息使用的，乙方应当按照甲方规定的使用用途和方式，正当、合理、审慎地使用涉及保密义务的资料和信息。
7.违约金或者损失赔偿额的计算方法
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》合同编的有关条款规定，承担违约责任。
（一）合同生效后，甲方不得无故终止合同履行。若甲方执意终止合同，应按乙方已开展的实际工作量支付乙方费用。若该费用低于本合同总额20%，按合同报酬总额20%计。实际工作量乙方给出书面说明和相关依据。
（二）合同生效后，乙方不得无故中途解除合同；若乙方执意解除合同，应全额退还甲方支付的费用。若该费用低于本合同总额20%，按合同报酬总额20%计。
（三）其它：
1.甲、乙双方应认真履行合同，由于某一方的故意或过失使合同不能履行或造成其它后果的，由违约方承担相应责任；如在项目实施过程中，乙方违约情节严重，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，遭受不可抗力影响的一方应采取积极的措施，并向另一方书面说明，就此情况下造成的合同延期履行、中止或提前终止，甲、乙双方均不承担责任。如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.为贯彻落实廉政要求，维护采购结果的公正性，保证合同顺利履行，乙方在本项目中需按照《廉洁履约承诺书》相关要求严格约束自身行为，遵守廉洁承诺为本合同履行不可分割的一部分。若乙方违背上述条款，甲方有权视情节轻重，扣除相应合同款项或者单方解除合同并要求乙方对合同解除给甲方造成的损失进行赔偿。
8.解决合同纠纷的方式
在履行本合同过程中发生争议，当事人双方可以协商，通过和解或者调解解决。当事人不愿协商、和解、调解或者和解、调解不成，采用以下第（二）种方式解决。
双方同意由   /   仲裁委员会仲裁。
（二）向人民法院起诉，约定  ②  人民法院管辖。
①被告住所地   ②合同履行地   ③合同签订地
④原告住所地   ⑤标的物所在地
9.其它条款
1.本合同全部附件为合同的组成部分，经过招投标的项目，招投标文件视为合同的一部分，并与合同一起阅读和解释。
2项目款应实行专款专用，并符合财政相关管理规定。
3.本合同经合同各方盖章后生效。本合同有未尽事宜或合同生效后，合同履行的基础条件发生重大变更的，可由双方协商并通过签订补充合同的方式对相关内容予以变更确认。
4.本合同一式  四  份，并且从合同签订日期起生效。
   上述条款未尽事宜，双方协商解决。

签约各方：
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或授权委托人（签章）：

	法定代表人或授权委托人（签章）：


	合同签订地点：上海松江
	合同签订地点：上海松江

	日期：
	日期：





